电子束蒸发镀膜仪简易操作流程

- 打开北313高纯氮气瓶主阀（减压阀0.25 MPa，使用结束切记关阀，因为漏气）；

- 打开电子束蒸发仪后面的高氮手阀；

- 登陆界面。沉积系统和膜厚系统分别登陆；

- 观察两个腔室真空度情况：主腔室一般~ 10-8 torr，送样室一般~ 10-7 torr；

- 在真空界面，Loadlock自动充气（提前打开门把手）；

- 取样品盘，装样，放入腔体，关仓门；

- Loadlock自动抽气，待真空达到~ 10-7 torr；

- 送样：在送样界面，点击自动送样，稍等一会（待字体由红变黑结束送样），打开观察窗挡板观察送样是否到位，随后关闭观察窗挡板；

- 打开下方的电子束高压电源与扫描控制器；

- 在膜厚系统，Edit -> Process ->选择对应靶材，更改速率Set point（Å/s）以及厚度Final thickness（kÅ），点击OK；

- 在工艺控制界面，材料分布处输入对应靶材的号码并确定，点击坩埚导位（由绿变红完成导位）；打开观察窗挡板观察是否导位正确，随后关闭观察窗挡板；

- 在工艺控制界面，样品旋转~10 rpm；

- 待主腔室真空度达到~ 10-8 torr，点击HV1 On，开电子束，由红变绿，响一声；

- 点击Start process，开始自动镀膜；

- 在膜厚系统观察蒸镀过程。Output power graph和Rate graph；若出现异常，点Abort process；

- 蒸镀结束后，关闭HV1 ON。若还需蒸镀其他材料，回到第9步；

- 关闭高压电源以及扫描控制器；

- 在送样界面，自动取样，稍等一会，待取样完成；

- Loadlock自动充气（提前打开门把手），取样；

- 将样品盘放回，关仓门，Loadlock自动抽气；

- 待Loadlock自动抽气按钮变成黑色后，退出登录（点击注销）；

- 关闭高氮手阀，以及北313高氮气瓶；

- 实验登记。

# 关机程序

- 检查工艺进气和RF电源，HV高压电源，加热器等都处于关闭状态

- 检查送样机构处于初始位置

- 在软件界面关上高阀HIV1和HIV2（如果系统不在真空状态要运行抽气程序使之处于高真空）

- 关闭低温泵CRYO和分子泵TURBO2

- 等分子泵TURBO2完全降速至0

- 关闭分子泵前级阀BACKV2

- 关掉机械泵

- 退出软件

- 关闭计算机

- 关闭电源分配箱的PUMP，POWER，CONTROL，COMPUTER

- 关闭MAINPOWER

- 断掉设备供电

- 关闭循环水

- 关闭各进气气路

- 请不要关闭压缩空气

注意

分子泵完全降速后才可以关闭循环水和分子泵电源！

开机程序

- 设备启动前的检查：
1. 检查所有子系统的电源在关闭状态
2. 确认电源分配箱总开关及分开关全部处于关闭位置
3. 检查供电是否正常
4. 检查循环水压力和水温是否正常（20 oC）
5. 检查压缩空气是否正常
6. 检查氮气供应是否正常，也可以在需要时再打开
7. 检查工艺气体供应是否正常，也可以在需要时再打开

- 设备的启动：

1. 开循环水（设置20 oC，+- 1oC），开压缩空气（先放气），开高纯氮气（室外气瓶，室内墙壁开关）；

2. 开墙壁开关总电源；
3. 打开电源分配箱总电源开关 MAINPOWER；
4. 总电源指示正常后按下 START 按钮，变绿；
5. 依次打开电源分配箱上 COMPUTER、 CONTROL、 EBEAM、 PUMP 等开关；
6. 启动计算机并打开触摸显示屏电源（屏幕下方，钥匙开关打开），系统会自动启动控制软件；
7. 选择用户，输入密码并登录软件。

8. 对低温泵再生（超过15K需要再生），点击自动再生，等降温至10K（吹扫后，降温时，可关闭高纯氮气）；

9. 主腔室抽真空，点EBEAM自动抽真空；

10. 送样室抽真空，点LOADLOCK自动抽真空；

设备进入待机状态。

（待机后，再清理腔体，这样可以避免长时间大腔室处于常压状态）

电子束使用注意事项：

- 在送样前确认样品台无样品，在取样前确认送样杆无样品！

- 自动送样、取样、坩埚导位后，一定要通过观察窗确认是否到达准确位置！

- 蒸镀材料变红后，下层观察窗挡板不允许再打开！

- 镀膜过程中，若发现电子束功率持续增大，或者蒸镀速率逐渐变小，或者镀膜材料表面特别明亮时，说明此时蒸镀材料已经没有了，要停止镀膜，不然会把坩埚击穿！

- 镀膜过程中，实验操作人员不准离开！

- 取样后，须把样品盘上的胶带取下，才可放回Loadlock！

- 实验后，一定要注销登录，注销时，必须等待Loadlock自动抽气按钮变成黑色（即分子泵完全开启后）！

- 实验后，关闭高纯氮气手阀，313气瓶主阀！

- 实验后，登记使用记录！

- 衬底加热后，需待温度降温到80 oC后，才可以充气！

- 若发现低温泵温度高于15K，请再生后再正常使用！

- 空压机要定期放水气！